# (二)管制藥品製藥工廠作業基金

政府為辦理管制藥品之輸入、輸出、製造、品管、銷售、保管及製造方法之研究事項，依管制藥品管理條例規定，設立管制藥品製藥工廠作業基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理管制藥品之生產、銷售等事項。113年度主要營運項目2項，實施結果，實際數均較原預計增加，其執行情形如次：

（1）　疼始康定10毫克持續藥效錠　預計進口1,700,000粒，實際為2,250,000粒，較預計增加550,000粒，約32.35％，主要係藥品供應尚未穩定，原訂於112年度交貨之藥品，延後至113年度交貨所致。

（2）　平舒疼口頰溶片200微公克　預計進口465,000片，實際為604,800片，較預計增加139,800片，約30.06％，主要係配合戰備需要儲備庫存，增加進口所致。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘2億7,349萬餘元，業務外賸餘3,688萬餘元，審定本期賸餘3億1,037萬餘元，較預算賸餘2億5,648萬餘元，增加5,389萬餘元，約21.01％，主要係以前年度溢提折舊費用轉列雜項收入，及廠商違約罰款較預計增加等所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　113年度決算經行政院核定賸餘256,907,642元，本部依法審核修正減列業務成本與費用35,647,164元，增列業務外收入17,823,582元，綜計增列賸餘53,470,746元，審定本期賸餘310,378,388元。

（2）　餘絀撥補　113年度決算審定賸餘310,378,388元，連同前期未分配賸餘911,425,978元，合計賸餘1,221,804,366元，經依預算解繳公庫200,000,000元後，尚有未分配賸餘1,021,804,366元。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金3億4,965萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增4,314萬餘元，期末現金及約當現金為3億9,280萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數7,221萬餘元，減少2,907萬餘元，主要係以前年度購建固定資產計畫保留至113年度執行，投資活動之淨現金流出增加所致。

5.　重要審核意見

管制藥品製藥工廠專責供應國內第一、二級管制藥品，惟部分烘箱設備維護保養作業未臻周妥，致損壞無法使用且遲未完成修復，廠內僅餘1臺烘箱設備可供製造針劑產品使用，恐衍生產線中斷風險，允宜檢討妥處。

管制藥品製藥工廠為生產針劑藥品所需，於104年間採購貫穿式雙門乾熱滅菌烘箱2臺，金額552萬元，供針劑製程中，空安瓿洗淨後之烘乾、滅菌使用，並配合該廠新建廠房建置期程，於107年間陸續驗收投入生產。經查，該廠為規範設備操作、清潔及維護保養等作業程序，於107年8月訂定「貫穿式雙門乾熱滅菌烘箱操作及維護保養作業標準」（下稱烘箱維護保養作業標準），並依該作業標準規定，每年執行設備維護保養及高效濾網（High-Efficiency Particulate Air,HEPA）洩漏測試，112年8月該廠執行烘箱年度洩漏測試，其中1臺未合格，於更換HEPA後恢復生產，然未慮及更換HEPA期間，執行洩漏測試過程中使用之試劑已有散溢殘留之風險，續恢復使用，迨投產後始察覺藥劑不良情形偏高，停工送檢後方確認烘箱已遭污染，顯示該廠對於重要生產設備之清潔驗證與藥物製程檢查作業尚欠周妥。又迄114年4月底止，該烘箱暫停使用已長達1年5個月，期間該廠雖曾多次進行清潔，惟仍無法排除污染物質，停用期間廠內針劑產品之空安瓿烘乾滅菌作業，均仰賴另1臺烘箱處理，倘該烘箱亦發生異常無法使用，恐衍生產線中斷風險。經函請食品藥物管理署督促積極妥適處理，並適時研修烘箱維護保養作業標準及強化相關人員之教育訓練，俾免類案再生。據復：已邀集廠商及專家共同研討烘箱清潔方式，持續辦理中，又爾後進行HEPA洩漏測試前，將以塑膠布覆蓋腔體內部，防止污染，另已修訂烘箱維護保養作業標準，新增HEPA洩漏測試合格後，以烷類溶劑及純水進行清潔等事項，未來亦將強化人員教育訓練，及加強維護保養烘箱，以維持產線正常運作。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有管制藥品製藥工廠已訂定代輸入管制藥品之收費標準，惟多年來未參酌人力及行政成本適時修訂調整，致相關手續費收入已不敷支應有關支出，允宜研議修訂，以臻周妥1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。