八、核能安全委員會主管

核子事故緊急應變基金

政府為落實核子事故緊急應變整備措施及因應緊急應變作業之需要，依據核子事故緊急應變法規定，設立核子事故緊急應變基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理核子事故中央災害應變工作、核子事故輻射監測工作、核子事故支援工作、核子事故地方災害應變工作等。114年度業務計畫4項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 核子事故中央災害應變工作計畫 | 千元 | 44,838 | 43,885 | - 952 | - 2.12 |  |
| 核子事故輻射監測工作計畫 | 千元 | 13,871 | 13,801 | - 69 | - 0.50 |  |
| 核子事故支援 工作計畫 | 千元 | 5,280 | 5,250 | - 30 | - 0.57 |  |
| 核子事故地方災害應變工作計畫 | 千元 | 29,239 | 26,943 | - 2,295 | - 7.85 |  |
| 註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。 |  |  |  |  |  |  |

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘3,189萬餘元，較預算賸餘2,334萬餘元，增加855萬餘元，約36.63％，主要係基金專戶孳息收入較預計增加所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定賸餘31,895,395元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金9億7,802萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增3,126萬餘元，期末現金及約當現金為10億928萬餘元。

5.　重要審核意見

各核子事故應變中心執行單位為應執行防（救）災任務需要，運用核子事故緊急應變基金購置輻射偵測儀器，惟間有未定期辦理儀器校正作業，或儀器未配置於緊急應變計畫區範圍等情，潛存影響裝備妥善率及救災任務及時性等風險，允宜督促研謀檢討改進，俾確保應變作業之遂行。

政府為健全核子事故緊急應變體制，強化緊急應變功能，依據核子事故緊急應變法第6條第1項規定，核子事故發生或有發生之虞時，由中央主管機關核能安全委員會（下稱核安會）、國防部、地方主管機關分別成立核子事故中央災害應變中心及輻射監測中心、核子事故支援中心、核子事故地方災害應變中心（下稱各應變中心），執行各項緊急應變作業。另核安會為規範各應變中心救災及防護裝備之備援量能，訂有「核子事故各應變中心救災及防護裝備配置要點（下稱配置要點）」，依據配置要點規定，各應變中心執行單位得依救災任務需要，編列核子事故緊急應變基金預算，購置配置要點第5點附表1至附表4之各項救災及防（救）護裝備，包括執行輻射偵測作業所需之偵測（檢）儀器（下稱輻射偵測儀器）。據核安會統計，截至114年10月底止，各應變中心執行單位經管核子事故緊急應變基金購置之輻射偵測儀器共計216臺（經管單位：核安會及所屬50臺、國防部陸軍司令部及所屬90臺、各該地方政府76臺）、金額2,435萬餘元。經查，核安會為妥善管理核子事故緊急應變基金購置之財產，訂有核子事故緊急應變基金移撥或贈與之財產設備管理注意事項，依該注意事項第4點規定：「基金購置之財產設備，各財產管理單位對使用中之財產，應隨時查對實際使用狀況，並應對財產了解功能、熟悉操作，以維持正常運作。」另各應變中心為確保輻射偵測儀器量測之準確度，於各地方政府之核子事故區域民眾防護應變計畫、核子事故輻射監測中心應變設備管理維護作業程序書等，均規範輻射偵測儀器應定期辦理校正作業。惟查，國防部陸軍司令部經管之90臺輻射偵測儀器，有33臺未每年辦理校正作業，又有80臺輻射偵測儀器共用財產編號，未按國有公用財產管理手冊第19點規定，於財產分類編號後，依序編數量編號，相關儀器之維護及管理有欠周妥，潛存妥善率不足之風險，恐不利輻射偵測作業之遂行。復查，依據核子事故緊急應變法第2條規定，緊急應變計畫區（Emergency Planning Zone,EPZ）係指核子事故發生時，必須實施緊急應變計畫及即時採取民眾防護措施之區域，據核安會公告核一、核二、核三電廠之EPZ範圍，涵蓋基隆市、新北市及屏東縣之68個村里行政區，按配置要點第5點附表4之註3規定，地方主管機關依救災任務需要，EPZ內之各消防分隊、警察分局、衛生所、鄉鎮區公所及清潔隊，最多可購置2臺蓋革偵檢器（手持式輻射偵檢器）。惟查，基隆市、新北市及屏東縣政府經管之76臺輻射偵測儀器，近5成（48.68％、37臺）配置於EPZ範圍外，另有9個位於EPZ範圍內之警察分局、衛生所、鄉鎮區公所及清潔隊等救災任務單位，未配置輻射偵測儀器，相關儀器恐無法及時投入緊急救災作業，其配置情形容有檢討調整空間。鑑於輻射偵測作業於核子事故發生時，可協助評估放射性物質外釋範圍及劑量多寡，據以採行適當之應變措施，及時降低輻射危害，為強化核子事故緊急應變效能，確保輻射偵測防護作業品質及安全、防（救）護裝備妥善支援救災需要，經函請核安會督促各應變中心執行單位定期辦理儀器校正作業，並協助地方政府妥為配置儀器及維運管理防（救）護裝備，以確保核子事故緊急應變作業之遂行。據復：（1）國防部成立核子事故支援中心，協助監測中心辦理空中及陸域輻射偵測作業，該部係依任務需求，優先辦理應變及戰備裝備之校正，未來儀器將逐年分批納入校正，並督促所屬填註完整財產編號，以周延儀器維護及管理作業；（2）新北市政府原集中存放之30臺輻射偵測儀器，經重新盤點後，除2臺配置災害應變中心集中調度使用外，其餘已於115年1月配發至EPZ內各行政區之警察分局、區公所及消防分隊；屏東縣政府經管之輻射偵測儀器，主要配置於EPZ內各行政區之消防分隊及衛生所，暨考量核子事故惡化時，可能擴及EPZ外區域之衛生所；基隆市政府考量消防人員較易接觸疑似受放射性污染之傷病患，爰輻射偵測儀器主要配置於EPZ內各行政區之消防分隊，並重點配置位於交通要道之安樂分隊；（3）核安會將持續督促各應變中心執行單位，強化儀器之校正、維護管理及配置檢討，以確保核子事故緊急應變作業之遂行。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有政府為維護民眾輻防安全，已擴大核能電廠緊急應變計畫區範圍，惟新北市、基隆市及屏東縣政府規劃之核子事故緊急應變場所，部分位於斷層帶、土石流、淹水及海嘯溢淹等災害潛勢區域，允宜研議另覓場所或研擬備援方案之可行性，以降低災害造成之潛在風險1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。